## Protv.
Protvino Ionisation Chamber
2006-08-16
Batch N:1
Measurements done with Cern Picometer
Cern Picometer noise +/- 0,3 pA
Test with source Csi 137 | [5 empty] | Test Protvino 1/6/06
Activity : 98 GBq | [5 empty] | Test Cern 23/6/06
Distance BL- source : 1400m | [5 empty] | Test Cern source 27/6/06
Dose rate : 4,7 mSv/h
Hv 1500V
Batch | BL | Protv. | CERN | Source | Comments | Chamber installed in CNGS monitor
| N. | pA | pA | pA
1 | 3 | 0.8 | 0.9 | 54
1 | 4 | 0.7 | 1.1 | 53.8
1 | 5 | 0.4 | 0.2 | 53.8
1 | 6 | 2.1 | 0.1 | 54.3
1 | 7 | 0.8 | 0.7 | 54.2
1 | 8 | 0.8 | -2.3 | 54
1 | 9 | 0.6 | 0.6 | 53.6
1 | 11 | 1 | 0.9 | 53.8
1 | 12 | 0.4 | 0.2 | 53.7
1 | 13 | 0.8 | 1.1 | 53.8
1 | 14 | 0.5 | 0.7 | 53.5
1 | 15 | 0.7 | 0.6 | 53.6
1 | 17 | 0 | 0.6 | 54.5
1 | 18 | 0.5 | -0.4 | 53.3
1 | 19 | 0.5 | 1 | 53.9
1 | 20 | 0.5 | 0.7 | 53.5
1 | 21 | 0.7 | 1 | 54.2
1 | 22 | 0.5 | 15 |  | 0.5pA at 1500V
1 | 23 | 0.4 | 0.9 | 54.4
1 | 24 | 0.5 | 0.8 | 54.6
1 | 26 | 1 | 1.7 | 54.3
1 | 28 | 0.5 | 0.8 | 53.9
1 | 29 | 0.3 | 0.8 | 54.6
1 | 31 | 0.5 | 0.9 | 54.1
1 | 32 | 0.8 | 0.8 | 54.2
1 | 33 | 0.5 | 0.7 | 54.4
1 | 34 | -1.3 | 1.1 | 55
1 | 35 | 0.4 | 0.9 | 54.2
1 | 36 | 0.5 | 1.2 | 54
1 | 40 | 0.3 | 0.9 | 54
1 | 41 | 0.5 | 1.2 | 54.1
1 | 42 | 0.6 | 0.9 | 53.5
1 | 44 | 0.4 | 0.8 | 54.2
1 | 45 | 0.6 | 0.8 | 54.8
1 | 46 | 0.9 | 1.1 | 54.6
1 | 47 | 0.6 | 1 | 54.5
1 | 48 | 0.6 | 0.8 | 54.5
1 | 50 | 0.4 | 1.3 | 54.4
1 | 51 | 0.4 | 1.1 | 54.3
1 | 52 | 0.6 | 0.8 | 54.3
Protvino Ionisation Chamber
Batch | BL | Protv. | CERN | Source | Comments | Batch | BL | Protv. | CERN | Source | Comments
| N. | pA | pA | pA |  |  |  | pA | pA | pA
[7 empty] | 334 |  | 0.5 | 71.632 | no cell
2 | 16 | 40 | 0.9 |  | Prob. In Prot. | 2 | 104 | 0.8 | 0.8 | 71.01
2 | 30 | 0.3 | 0.8 |  | Prob. In Prot. | 2 | 105 | 0.4 | 0.8
2 | 37 | 1.3 | 0.9 |  | Prob. In Prot. | 2 | 106 | 0.5 | 0.3
2 | 38 | 0.4 | 0.8 |  |  | 2 | 107 | 0.5 | 0.7
2 | 43 | 0.5 | 1 |  |  | 2 | 108 |  | 0.9 | 70.308
2 | 49 | 0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 109 | 0.9 | 0.6 | 71.218
2 | 53 | 0.2 | 0.9 |  |  | 2 | 110 | 0.6 | 0.5
2 | 54 | 0.9 | 0.7 | 70.226 |  | 2 | 111 | 0.6 | 0.2 | 70.726
2 | 55 | 0.8 | 0.9 | 70.098 |  | 2 | 112 | 0.5 | 0.6
2 | 56 |  | 0.9 | 69.898 |  | 2 | 113 | 0.2 | 0.5
| 57 | 0.6 | 0.5 | 70.344 | ??? | 2 | 114 | 0.4 | 0.1
2 | 58 | 0.8 | 0.8 | 70.686 |  | 2 | 115 | 0.1 | 0.1
2 | 59 | 0.9 | 0.4 |  |  | 2 | 116 | 0.8 | 0.3 | 71.684
2 | 60 | 0.5 | 0.7 | 69.914 |  | 2 | 117 | 0.1 | 0.8
2 | 61 | 0.7 | 0.8 | 68.768 |  | 2 | 118 | 0.2 | 0.6
2 | 62 | 0.7 | 0.8 | 69.712 |  | 2 | 119 | 0.2 | 0.2
2 | 63 | 0.8 | 0.8 | 69.344 |  |  | 120 | 0.6 | 0.6 | 68.354
2 | 64 | 0.3 | 0.3 | 70.726 |  |  | 121 | 0.2 | 0.4 | 70.506
2 | 65 | 0.8 | 0.6 | 71.22 |  | 2 | 122 | 0.6 | 0.3
2 | 66 | 0.7 | 0.2 | 68.146 |  | 2 | 123 | 0.1 | 0.5
2 | 67 | 0.5 | 0.8 | 71.742 |  | 2 | 124 | 0.7 | 0.1
| 68 | 0.3 | 0.4 | 70.532 |  | 2 | 125 | 0.8 | 0.1 | 69.132
2 | 69 | 0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 126 | 0.3 | 0.4
| 70 | 0.6 | 0.3 | 71.072 |  | 2 | 127 | 0.6 | 0.6
2 | 71 | 0.2 | 0.5 |  | >2nA in Prot. | 2 | 128 | 0 | 0.5
2 | 72 | 0.8 | 0.8 |  |  | 2 | 129 | 0.4 | 0.8
2 | 73 | 0.8 | 0.2 | 71.178 |  | 2 | 130 | 0.5 | 0.3
2 | 74 | 0.7 | 0.9 | 69.148 |  | 2 | 131 | 0.5 | 0.8 | 71.002
2 | 75 | 0.8 | 0.9 | 70.756 |  | 2 | 132 | 0.5 | 0.6
2 | 76 | 0.6 | 0.7 | 72 |  | 2 | 133 | 0.5 | 0.1
2 | 77 | 0.5 | 0.8 | 69.708 |  | 2 | 134 | 0.4 | 0.1 | 70.5
2 | 78 | 0.5 | 0.4 | 71.736 |  | 2 | 135 | 0.4 | 0.8 | 70.192
2 | 79 | 0.3 | 0.8 | 68.748 |  | 2 | 136 | 0.4 | 0.2
2 | 80 | 0.5 | 0.6 | 69.394 |  | 2 | 137 | 0.3 | 0.2 | 75.802
2 | 81 | 0.8 | 0.8 | 71.068 |  | 2 | 138 | 0.3 | 0.6 | 71.8
2 | 82 | 0.5 | 0.8 |  |  | 2 | 139 | 0.5 | 0.5
2 | 83 | 0.9 | 0.6 | 71.454 |  | 2 | 140 | 0.4 | 0 | 67.21
2 | 84 | 0.6 | 0.7 | 68.684 |  | 2 | 141 | 0.5 | 0.1 | 71.154
| 85 | 0.6 | 0.6 | 70.982 |  | 2 | 142 | 0.3 | 0.6
2 | 86 | 0.8 | 0.9 | 70.338 |  | 2 | 143 | 0.4 | 0.8
2 | 87 | 0.6 | 0.7 | 69.904 |  | 2 | 144 | 0.7 | 0.7 | 69.696
2 | 88 | 0.6 | 0.3 | 68.524 |  | 2 | 145 | 0.2 | 0.6 |  | >2nA at Cern
2 | 89 | 0.9 | 1.1 | 69.84 |  | 2 | 146 | 0.3 | 0.4 | 70.968
2 | 90 | 0.7 | 0.7 | 72.148 |  | 2 | 147 | 0.7 | 0.6 | 70.882
2 | 91 | 0.9 | 0.8 | 69.244 |  | 2 | 148 | 0.2 | 0.2 | 69.964
| 92 | 0.3 | 0.7 | 69.15 |  | 2 | 149 | 0.5 | 0.8 | 68.696
2 | 93 | 0.5 | 0.4 |  |  | 2 | 150 | 0 | 0.2
2 | 94 | 0.6 | 0.2 | 70.628 |  | 2 | 151 | 0.4 | 0.1 | 72.99
| 95 | 0.6 | 0.6 | 70.74 |  | 2 | 152 | 0.4 | 0.8 | 69.188
2 | 96 | 0.5 | 0.2 | 72.018 |  | 2 | 153 | 0.2 | 0.8 | 74.254
2 | 97 | 0.9 | 0.1 | 71.208 |  | 2 | 154 | 0.7 | 0.4 | 70.314
2 | 98 | 0.5 | 0.1 | 71.156 |  | 2 | 155 | 0.4 | 0.8 | 70.706
2 | 99 | 0.4 | 0.1 | 69.2 |  | 2 | 156 | 0.2 | 0.3 | 71.986
2 | 100 | 0.3 | 0.6 |  |  | 2 | 157 | 0.8 | 0.6 | 70.644
2 | 101 | 0.6 | 0.8 | 70.57 |  | 2 | 158 | 0.2 | 0.2 | 72.328
| 102 | 0.6 | 0.2 | 71.372 |  | 2 | 159 | 0.3 | 0 | 76.264
2 | 103 | 0.5 | 0.8 | 70.192 |  | 2 | 160 | 0.1 | 0.2 | 70.344
2 | 161 | 0.2 | 0.6 |  |  | 2 | 223 | 0.7 | 0.5 | 71.426
2 | 162 | 0.3 | 0.6 | 69.578 |  | 2 | 224 | 0.5 | 0.8 | 71.276
2 | 163 | 0.3 | 0.8 | 70.37 |  | 2 | 225 | 0.1 | 0.7 | 71.084
2 | 164 | 0.8 | 0.3 | 70.456 |  | 2 | 226 | 0.9 | 0.8 | 71.21
2 | 165 | 0.4 | 0.7 |  |  | 2 | 227 | 0.2 | 1.1 | 71.8
2 | 166 | 0.7 | 0 | 68.844 |  | 2 | 228 | 0.5 | 0.7 | 71.558
2 | 167 | 0.6 | 0.8 | 69.84 |  | 2 | 229 | 0.2 | 0.8
2 | 168 | 0.5 | 0.6 | 72.124 |  | 2 | 230 | 0.3 | 0.7
2 | 169 | 0.5 | 0.8 | 70.486 |  | 2 | 231 | 0.6 | 0.6
2 | 170 | 0.5 | 1 |  |  | 2 | 232 | 0.3 | 0.8
2 | 171 | 0.3 | 0.4 | 69.562 |  | 2 | 233 | 0.6 | 0.8
2 | 172 | 0.3 | 0.6 | 69.96 |  | 2 | 234 | 0.5 | 0.7
2 | 173 | 0.3 | 0.8 |  |  |  | 235 | 0.9 | 0.6 | 71.284
2 | 174 | 0.2 | 0.8 |  |  | 2 | 236 | 0.2 | 0.2 | 70.708
2 | 175 | 0.5 | 0 | 71.306 |  | 2 | 237 | 0.8 | 0.8 | 70.238
2 | 176 | 0.5 | 0.1 |  |  | 2 | 238 | 0.3 | 0.5 | 71.946
2 | 177 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2 | 239 | 0.8 | 0.8 | 71.566
2 | 178 | 0.6 | 0.5 |  |  | 2 | 240 | 0.3 | 0.7 | 70.104
2 | 179 | 0.4 | 0.1 | 67.372 |  | 2 | 241 | 0.8 | 0.1 | 72.048
2 | 180 | 0.2 | 0.2 | 70.158 | 10p in Prot. | 2 | 242 | 0.6 | 0.8
2 | 181 | 0 | 1 |  |  | 2 | 243 | 0.7 | 0.7
2 | 182 | 0.6 | 0.4 | 70.006 |  | 2 | 244 | 0.4 | 0.2
2 | 183 | 0.3 | 0.8 |  |  | 2 | 245 | 0.4 | 0.1
2 | 184 | 0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 246 | 0.3 | 0.6 | 70.986 | >2nA in Prot.
2 | 185 | 0.4 | 0.8 |  |  | 2 | 247 | 0.9 | 0.7 | 70.338
2 | 186 | 0.5 | 0.2 |  |  | 2 | 248 | 0.7 | 0.6
2 | 187 | 0.3 | 0.2 |  |  | 2 | 249 | 0.3 | 0.6 | 71.35
2 | 188 | 0.4 | 0.1 |  |  | 2 | 250 | 0.6 | 0.8 | 67.604 | double measuring
2 | 189 | 0.4 | 0.6 |  |  | 2 | 252 | 0.5 | 0.7
2 | 190 | 0.1 | 0.1 |  |  | 2 | 253 | 0.4 | 0.7
2 | 191 | 0.8 | 0.5 |  |  | 2 | 254 | 0.5 | 0.1
2 | 192 | 0.2 | 0.5 |  |  | 2 | 255 | 0.4 | 0.6
2 | 193 | -0.2 | 0.8 |  |  | 2 | 256 | 0.2 | 0.6
2 | 194 | 0.7 | 0.8 |  |  | 2 | 257 | 0.4 | 0.2
2 | 195 | 0.3 | 0.1 | 73.81 |  | 2 | 259 | 0.4 | 0.2
2 | 196 | 0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 260 | 0.3 | 0.9
2 | 197 | 0.5 | 0.1 | 69.758 |  | 2 | 261 | 0.7 | 0.4
2 | 198 | 0.2 | 0.7 |  |  | 2 | 262 | 0.7 | 1.1
2 | 199 | 0.3 | 0.2 | 74.248 | >2nA in Prot. | 2 | 263 | 0.6 | 0.4
2 | 200 | 0.5 | 0.6 |  |  | 2 | 264 | 0.4 | 0.8
2 | 201 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2 | 265 | 0.6 | 0.2
2 | 202 | 0.8 | 0.6 |  |  | 2 | 266 | 0.3 | 0.3 | 70.3
2 | 203 | 0.8 | 0.8 |  |  | 2 | 267 | 0.8 | 0.8 | 70.192
2 | 204 | 0.2 | 0.6 |  |  | 2 | 268 | 0.7 | 1.1 | 69.558
2 | 205 | 0.8 | 0.5 | 70.87 |  |  | 269 | 0.9 | 0.4 | 70.646
2 | 206 | 0.8 | 0.4 | 68.938 |  | 2 | 270 | 0.5 | 0.8
2 | 207 | 0.9 | 1 | 70.042 |  | 2 | 271 | 0.4 | 0.1 | 70.436
2 | 208 | 0.9 | 1 | 71.098 |  | 2 | 272 | 0.2 | 0.5 | 70.574
2 | 209 | 0.3 | 0.8 | 67.998 |  | 2 | 273 | 0.7 | 0.5 | 68.884
2 | 210 | 0.3 | 0.8 | 70.76 |  | 2 | 274 | 0.9 | 0.7 | 67.22
2 | 211 | 0.9 | 0.6 | 72.12 | >2nA in Cern | 2 | 275 | 0.4 | 0.4
2 | 212 | 0.9 | 0.1 | 71.448 |  | 2 | 276 | 0.5 | 0.7 | 68.328
2 | 213 | 0.3 | 0.9 | 68.872 |  | 2 | 277 | 0.6 | 0.7 | 70.412
2 | 214 | 0.4 | 1.1 | 70.084 |  | 2 | 278 | 0.7 | 0.3 | 68.996
2 | 215 | 0.4 | 0.1 | 70.4219 |  | 2 | 279 | 0.3 | 0.8 | 70.714
2 | 216 | 0.1 | 0.1 | 70.354 |  | 2 | 280 | 0.8 | 0.4
| 217 | 0.6 |  | 69.768 |  | 2 | 281 | 0.7 | 0.9 | 67.538
2 | 218 | 0.5 | 0.6 | 70.41 |  | 2 | 282 | 0.9 | 0.9
2 | 219 | 0.4 | 0.6 | 70.2 |  | 2 | 283 | 0.4 | 0.9
2 | 220 | 0.2 | 0.9 | 67.236 |  | 2 | 284 | 0.7 | 0.7
2 | 221 | 0.5 | 0.3 | 71.1 |  | 2 | 285 | 0.6 | 0.4 | 69.778
2 | 222 | 0.9 | 0.8 | 70.332 |  | 2 | 286 | 0.9 | 0.9 | 70.388
2 | 287 | 0.8 | 0.3 |  |  |  | 350 | 0.4 | 0.7 | 70.55
2 | 288 | 0.5 | 0.8 | 70.456 |  | 2 | 351 | 0.7 | 0.4
2 | 289 | 0.6 | 0.8 |  |  | 2 | 352 | 0.5 | 0.7
2 | 290 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2 | 353 | 0.5 | 0.8
2 | 291 | 0.2 | 0.4 | 70.694 |  | 2 | 354 | 0.5 | 0.7
2 | 292 | 0.6 | 0.6 | 70.516 |  | 2 | 355 | 0.5 | 0.1
2 | 293 |  | 0.6 | 70.246 |  | 2 | 356 | 0.6 | 0.5
2 | 294 | 0.6 | 0.5 | 69.662 |  | 2 | 357 | 0.3 | 0.7
2 | 295 | 0.9 | 0.5 | 70.982 |  | 2 | 358 | 0.3 | 0.6
2 | 296 | 0.7 | 0.8 | 70.69 |  | 2 | 359 | 0.3 | 0.3
2 | 297 |  | 0.2 | 69.45 |  | 2 | 360 | 0.5 | 0.2
2 | 298 | 0.3 | 0.9 | 70.548 |  |  | 361 | 0.2 | 0.2
2 | 299 | 0.7 | 0.8 | 70.538 |  | 2 | 362 | 0.6 | 0.1 | 68.814
2 | 300 | 0.5 | 0.4 | 69.082 |  |  | 363 | 0.2 | 0.6 | 70.214
2 | 301 | 0.2 | 1 | 70.538 |  | 2 | 364 | 0.4 | 0.3
2 | 302 | 0.3 | 0.2 | 69.958 |  | 2 | 365 | 0.3 | 0.8 | 69.602
2 | 303 | 0.3 | 0.8 |  |  | 2 | 366 | 0.4 | 0.4
2 | 304 | 0.5 | 0.7 |  |  |  | 367 | 0.5 | 0.2 | 68.404
2 | 305 | 0.3 | 0.6 |  |  | 2 | 368 | 0.4 | 0.2
2 | 306 | 0.6 | 0.8 |  |  |  | 369 | 0.6 | 0.4 | 69.708
2 | 307 | 0.4 | 0.8 |  |  | 2 | 370 | 0.4 | 0.9
2 | 308 | 0.4 | 0.8 |  |  |  | 371 | 0.2 | 0.3
2 | 309 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | 372 | 0.5 | 0.2
2 | 310 | 0.4 | 0.5 | 75.76 |  |  | 373 | 0.2 | 0.4 | 70.632
2 | 311 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 374 | 0.4 | 0.7
2 | 312 | 0.2 | 0.2 | 68.026 |  |  | 375 | 0.4 | 0.2
2 | 313 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 376 | 0.5 | 0.7
2 | 314 | 0.8 | 0.6 | 70.05 |  | 2 | 377 | 0.3 | 0.5
2 | 315 | 0.2 | 0.4 |  |  | 2 | 378 | 0.4 | 0.8
| 316 | 0.5 | 0.4 | 69.41 |  |  | 379 | 0.5 | 0.4 | 70.57
2 | 317 | 0.8 | 0.4 |  |  |  | 380 | 0.4 | 0.3 | 70.818
2 | 318 | 0.5 | 0.8 | 71.04 |  | 2 | 381 | 0.3 | 0.7
2 | 319 | 0.3 | 0.8 | 69.81 |  |  | 382 | 0.3 | 0.6 | 70.262
2 | 320 | 0.4 | 0.7 |  |  | 2 | 383 |  | 0.8
2 | 321 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 384 | 0.1 | 0.5 | 70.44
2 | 322 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 385 | 0.4 | 0.4 | 67.528
2 | 323 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 386 | 0.4 | 0.5 | 69.532
2 | 324 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 387 |  | 0.3
2 | 325 | 0.9 | 0.7 | 68.298 |  |  | 388 | 0.5 | 0.3
2 | 326 | 0.4 | 0.5 | 71.056 |  |  | 389 | 0.4 | 0.2
2 | 327 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2 | 390 |  | 0.6
2 | 328 | 0.8 | 0.7 | 70.098 |  |  | 391 |  | 0.5 | 70.84
2 | 329 | 0.3 | 0.5 |  |  | 2 | 392 |  | 0.5
2 | 330 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 393 |  | 0.4 | 70.65
2 | 331 | 0.3 | 0.6 |  |  | 2 | 394 | 0.3 | 0.6
2 | 332 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 395 | 0.3 | 0.3
2 | 333 | 0.3 | 0.9 | 71.058 |  | 2 | 396 | 0.4 | 0.8
2 | 335 | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 397 | 0.1 | 0.4
2 | 336 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 398 | 0.4 | 0.6 | 69.73
2 | 337 | 0.3 | 0.8 | 68.82 |  |  | 399 | 0.5 | 0.5 | 68.658
2 | 338 | 0.3 | 0.7 |  |  |  | 400 | 0.1 | 0.2
2 | 339 | 0.2 | 0.8 | 70.1 |  |  | 401 |  | 0.7 | 69.06
2 | 340 |  | 0.7 |  |  |  | 402 | 0.1 | 0.4 | 69.882
2 | 341 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 403 | 0.5 | 0.3
2 | 342 | 0.5 | 0.7 |  |  |  | 404 |  | 0.4
2 | 343 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 405 | 0.5 | 0.4 | 70.266
2 | 344 | 0.6 | 0.7 |  |  |  | 406 | 0.3 | 0.3 | 69.868
2 | 345 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 407 | 0.3 | 0.4
2 | 346 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 408 | 0.5 | 0.5 | 70.878
2 | 347 | 0.5 | 0.8 |  |  |  | 409 | 0.5 | 0.3
2 | 348 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 410 | 0.4 | 0.3 | 70.428
2 | 349 | 0.6 | 0.3 |  |  |  | 411 | 0.6 | 0.4
| 412 | 0.2 | 0.7 | 68.01 |  |  | 474 |  | 0.4
| 413 |  | 0.6 | 70.774 |  |  | 475 |  | 0.5 | 71.136
2 | 414 |  | 0.8 |  |  |  | 476 |  | 0.6 | 69.502
| 415 |  | 0.6 | 70.034 |  |  | 477 |  | 0.6 | 70.212
| 416 |  | 0.5 | 70.786 |  | 2 | 478 |  | 0.7
| 417 |  | 0.5 |  |  |  | 479 |  | 0.6 | 68.856
| 418 |  | 0.4 | 70.1 |  |  | 480 |  | 0.4
2 | 419 |  | 0.4 |  |  |  | 481 |  | 0.5 | 69.126
| 420 |  | 0.6 | 69.798 |  |  | 482 |  | 0.6 | 67.832
| 421 |  | 0.3 | 70.328 |  |  | 483 |  | 0.6 | 71.152
2 | 422 |  | 0.8 |  |  | 2 | 484 |  | 0.3 | 71.632
| 423 |  | 0.3 | 70.9 |  |  | 485 |  | 0.4 | 70.202
| 424 |  | 0.5 | 70.676 |  |  | 486 |  | 0.6
| 425 |  | 0.3 | 71.036 |  |  | 487 |  | 0.7 | 70.846
| 426 |  | 0.4 |  |  |  | 488 |  | 0.4
2 | 427 |  | 0.6 |  |  |  | 489 |  | 0.5
| 428 |  | 0.5 | 70.544 |  |  | 490 |  | 0.3
| 429 |  | 0.8 |  |  |  | 491 |  | 0.6 | 70.75
| 430 |  | 0.4 |  |  | 2 | 492 |  | 0.6
| 431 |  | 0.8 | 69.338 |  |  | 493 |  | 0.5
| 432 |  | 0.4 | 70.58 |  |  | 494 |  | 0.3 | 70.694
2 | 433 |  | 0.8 |  |  |  | 495 |  | 0.5
| 434 |  | 0.7 | 68.564 |  |  | 496 |  | 0.5 | 70.16
| 435 |  | 0.5 |  |  |  | 497 |  | 0.8 | 67.842
| 436 |  | 0.2 | 68.264 |  | 2 | 498 |  | 0.5
2 | 437 |  | 0.7 |  |  |  | 499 |  | 0.3 | 70.946
| 438 | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 500 |  | 0.8 | 70.138
| 439 |  | 0.2 |  |  | 2 | 501 |  | 0.5
2 | 440 |  | 0.7 |  |  | 2 | 502 |  | 0.8
2 | 441 |  | 0.8 |  |  |  | 503 |  | 0.3 | 70.4
| 442 |  | 0.4 | 69.164 |  |  | 504 |  | 0.5
2 | 443 |  | 0.9 |  |  |  | 505 |  | 0.4
| 444 |  | 0.4 | 70.042 |  |  | 506 |  | 0.7 | 70.44
| 445 |  | 0.5 |  |  |  | 507 |  | 0.2
| 446 |  | 0.6 |  |  |  | 508 |  | 0.2 | 71.092
| 447 |  | 0.3 | 70.64 |  | 2 | 509 |  | 0.1
| 448 |  | 0.3 | 71.072 |  |  | 510 |  | 0.5 | 68.474
| 449 |  | 0.3 | 70.984 |  | 2 | 511 |  | 0.4
| 450 |  | 0.3 |  |  | 2 | 512 |  | 0.7
2 | 451 |  | 0.7 |  |  | 2 | 513 |  | 0.9
2 | 452 |  | 0.4 |  |  | 2 | 514 |  | 0.8
2 | 453 |  | 0.3 |  |  |  | 515 |  | 0.5
2 | 454 |  | 0.5 |  |  | 2 | 516 |  | 0.2
2 | 455 |  | 0.7 |  |  |  | 517 |  | 0.3
| 456 |  | 0.8 | 70.816 |  |  | 518 |  | 0.7 | 70.666
| 457 |  | 0.4 |  |  |  | 519 |  | 0.4 | 71.186
2 | 458 |  | 0.7 |  |  | 2 | 520 |  | 0.2
2 | 459 |  | 0.3 |  |  | 2 | 521 |  | 0.7
2 | 460 |  | 0.9 |  |  |  | 522 |  | 0.4 | 70.914
2 | 461 |  | 0.8 |  |  | 2 | 523 |  | 0.2
| 462 |  | 0.2 |  |  | 2 | 524 |  | 0.8
2 | 463 |  | 0.8 |  |  |  | 525 |  | 0.5
2 | 464 |  | 0.4 |  |  |  | 526 |  | 0.3 | 69.602
2 | 465 |  | 0.7 |  |  |  | 527 |  | 0.6
2 | 466 |  | 1 |  |  |  | 528 |  | 0.3 | 70.952
| 467 |  | 0.5 | 69.832 |  | 2 | 529 |  | 0.7
2 | 468 |  | 0.9 |  |  |  | 530 |  | 0.3 | 70.656
| 469 |  | 0.4 | 70.434 |  | 2 | 531 |  | 0.6
| 470 |  | 0.4 | 68.526 |  |  | 532 |  | 0.8 | 68.102
| 471 |  | 0.3 |  |  |  | 533 |  | 0.2 | 71.176
2 | 472 |  | 0.6 |  |  |  | 534 |  | 0.6 | 69.89
| 473 |  | 0.7 | 69.828 |  |  | 535 |  | 0.5 | 70.952
| 536 |  | 0.8 | 70.508 |  |  | 598 |  | 0.6
| 537 |  | 0.3 | 68.638 |  |  | 599 |  | 0.5
| 538 |  | 0.7 | 71.272 |  |  | 600 |  | 0.5 | 74.478
| 539 |  | 0.5 | 70.76 |  |  | 601 |  | 0.7 | 70.642
| 540 |  | 0.3 | 70.214 |  |  | 602 |  | 0.4 | 71.434
| 541 |  | 0.7 |  |  |  | 603 |  | 0.8 | 71.16
| 542 |  | 0.5 | 71.508 |  |  | 604 |  | 0.4 | 71.164
| 543 |  | 0.3 | 71.274 |  |  | 605 |  | 0.8 | 71.962
| 544 |  | 0.4 | 69.228 |  |  | 606 |  | 0.5
| 545 |  | 0.8 | 71.35 |  |  | 607 |  | 0.2 | 71.746
| 546 |  | 0.3 | 69.888 |  |  | 608 |  | 0.3 | 70.418
| 547 |  | 0.6 | 69.83 |  |  | 609 |  | 0.4 | 71.622
| 548 |  | 0.4 | 69.842 |  |  | 610 |  | 0.6
| 549 |  | 0.5 |  |  |  | 611 |  | 0.2 | 71.256
| 550 |  | 0.7 | 71.044 |  |  | 612 |  | 0.5 | 71.156
| 551 |  | 0.4 | 71.33 |  |  | 613 |  | 0.9 | 70.186
| 552 |  | 0.7 | 68.024 |  |  | 614 |  | 0.6 | 70.956
| 553 |  | 0.3 | 70.91 |  |  | 615 |  | 0.6
| 554 |  | 0.5 |  |  |  | 616 |  | 0.6
| 555 |  | 0.3 | 71.632 |  |  | 617 |  | 0.4
| 556 |  | 0.3 | 71.628 |  |  | 618 |  | 0.5 | 71.01
| 557 |  | 0.4 |  |  |  | 619 |  | 0.8 | 71.658
| 558 |  | 0.3 | 70.578 |  |  | 620 |  | 0.4 | 71.446
| 559 |  | 0.5 | 71.402 |  |  | 621 |  | 0.6
| 560 |  | 0.7 | 70.926 |  |  | 622 |  | 0.8 | 71.228
| 561 |  | 0.7 | 69.726 |  |  | 623 |  | 0.2
| 562 |  | 0.6 | 70.8 |  |  | 624 |  | 0.7 | 70.768
| 563 |  | 0.3 | 68.744 |  |  | 625 |  | 0.5 | 69.684
| 564 |  | 0.3 | 71.564 |  |  | 626 |  | 0.5 | 71.11
| 565 |  | 0.5 |  |  |  | 627 |  | 0.5 | 68.666
| 566 |  | 0.5 | 70.314 |  |  | 628 |  | 0.3
| 567 |  | 0.7 | 71.348 |  |  | 629 |  | 0.4 | 70.076
| 568 |  | 0.3 | 71.036 |  |  | 630 |  | 0.4
| 569 |  | 0.4 | 68.592 |  |  | 631 |  | 0.4 | 71.09
| 570 |  | 0.7 | 71.208 |  |  | 632 |  | 0.7
| 571 |  | 0.4 | 70.982 |  |  | 633 |  | 0.4 | 71.584
| 572 |  | 0.3 | 70.746 |  |  | 634 |  | 0.3 | 71.344
| 573 |  | 0.5 | 71.312 |  |  | 635 |  | 0.5
| 574 |  | 0.6 | 69.772 |  |  | 636 |  | 0.7 | 69.43
| 575 |  | 0.3 |  |  |  | 637 |  | 0.6
2 | 576 |  | 0.7 |  |  |  | 638 |  | 0.5 | 70.764
| 577 |  | 0.3 | 71.506 |  |  | 639 |  | 0.7 | 69.03
| 578 |  | 0.4 |  |  |  | 640 |  | 0.5
| 579 |  | 0.7 | 71.14 |  |  | 641 |  | 0.4 | 70.248
| 580 |  | 0.5 | 70.608 |  |  | 642 |  | 0.3 | 70.324
| 581 |  | 0.8 | 71.572 |  |  | 643 |  | 0.6 | 70.648
| 582 |  | 0.8 | 70.742 |  |  | 644 |  | 0.5
| 583 |  | 0.7 | 70.666 |  |  | 645 |  | 0.5 | 70.97
| 584 |  | 0.2 | 70.846 |  |  | 646 |  | 0.7 | 70.87
| 585 |  | 0.6 |  |  |  | 647 |  | 0.5 | 69.416
| 586 |  | 0.6 | 70.934 |  |  | 648 |  | 0.5
| 587 |  | 0.5 | 71.31 |  |  | 649 |  | 0.5 | 70.294
| 588 |  | 0.2 | 71.178 |  |  | 650 |  | 0.3
| 589 |  | 0.4 | 71.026 |  |  | 651 |  | 0.7 | 70.924
| 590 |  | 0.4 | 70.052 |  |  | 652 |  | 0.2 | 71.242
| 591 |  | 0.8 | 71.318 |  |  | 653 |  | 0.3 | 72.188
| 592 |  | 0.3 | 70.862 |  |  | 654 |  | 0.3 | 71.164
| 593 |  | 0.2 | 71.708 |  |  | 655 |  | 0.5 | 71.29
| 594 |  | 0.7 | 71.276 |  |  | 656 |  | 0.3 | 72.088
| 595 |  | 0.3 | 71.228 |  |  | 657 |  | 0.4
| 596 |  | 0.5 | 71.356 |  |  | 658 |  | 0.7 | 70.046
| 597 |  | 0.3 | 71.48 |  |  | 659 |  | 0.3 | 70.324
| 660 |  | 0.4 |  |  |  | 722 |  | 0.2 | 70.874
| 661 |  | 0.8 |  |  |  | 723 |  | 0.4 | 71.306
| 662 |  | 0.4 |  |  |  | 724 |  | 0.3 | 71.708
| 663 |  | 0.3 | 71 |  |  | 725 |  | 0.3 | 69.244
| 664 |  | 0.4 |  |  |  | 726 |  | 0.5 | 70.994
| 665 |  | 0.2 |  |  |  | 727 |  | 0.6 | 71.606
| 666 |  | 0.5 |  |  |  | 728 |  | 0.5 | 70.286
| 667 |  | 0.4 | 71.122 |  |  | 729 |  | 0.6 | 71.89
| 668 |  | 0.5 | 70.192 |  |  | 730 |  | 0.4 | 71.032
| 669 |  | 0.2 | 71.33 |  |  | 731 |  | 0.2 | 71.476
| 670 |  | 0.3 |  |  |  | 732 |  | 0.2 | 71.658
| 671 |  | 0.3 | 70.174 |  |  | 733 |  | 0.4 | 71.15
| 672 |  | 0.2 | 71.218 |  |  | 734 |  | 0.5 | 71.818
| 673 |  | 0.2 | 70.374 |  |  | 735 |  | 0.5 | 71.438
| 674 |  | 0.6 |  |  |  | 736 |  | 0.6 | 70.688
| 675 |  | 0.7 | 71.086 |  |  | 737 |  | 0.2 | 69.756
| 676 |  | 0.2 |  |  |  | 738 |  | 0.2 | 69.812
| 677 |  | 0.3 | 70.684 |  |  | 739 |  | 0.6 | 68.642
| 678 |  | 0.3 | 68.016 |  |  | 740 |  | 0.7 | 71.15
| 679 |  | 0.4 | 70.188 |  |  | 741 |  | 0.3 | 71.49
| 680 |  | 0.3 | 70.752 |  |  | 742 |  | 0.2 | 70.432
| 681 |  | 0.7 | 70.582 |  |  | 743 |  | 0.2
| 682 |  | 0.3 |  |  |  | 744 |  | 0.5 | 71.084
| 683 |  | 0.5 | 70.182 |  |  | 745 |  | 0.4 | 71.028
| 684 |  | 0.3 |  |  |  | 746 |  | 0.1 | 68.462
| 685 |  | 0.3 | 70.512 |  |  | 747 |  | 0.6 | 70.668 | not fixed con-r
| 686 |  | 0.5 |  |  |  | 748 |  | 0.3 | 70.8
| 687 |  | 0.7 |  |  |  | 749 |  | 0.3 | 68.748
| 688 |  | 0.2 | 72.088 |  |  | 750 |  | 0.4 | 69.918
| 689 |  | 0.3 | 71.64 |  |  | 751 |  | 0.2 | 71.38
| 690 |  | 0.3 | 71.77 |  |  | 752 |  | 0.5 | 71.542
2 | 691 |  | 0.6 |  |  |  | 753 |  | 0.4 | 70.022
| 692 |  | 0.8 | 69.442 |  |  | 754 |  | 0.6 | 70.98
2 | 693 |  | 0.8 |  |  |  | 755 |  | 0.4 | 68.8
| 694 |  | 0.4 | 70.8 |  |  | 756 |  | 0.2 | 69.976
| 695 |  | 0.3 | 70.366 |  |  | 757 |  | 0.2 | 71.906
| 696 |  | 0.2 | 71.124 |  |  | 758 |  | 0.1 | 70.84
2 | 697 |  | 0.4 |  |  |  | 759 |  | 0.3 | 71.654
2 | 698 |  | 0.7 |  |  |  | 760 |  | 0.2 | 70.374
2 | 699 |  | 0.6 |  |  |  | 761 |  | 0.2 | 71.066
| 700 |  | 0.3 | 70.936 |  |  | 762 |  | 0.3 | 71.506
| 701 |  | 0.4 | 71.316 |  |  | 763 |  | 0.6 | 70.562
| 702 |  | 0.5 | 70.818 |  |  | 764 |  | 0.4 | 70.08
| 703 |  | 0.4 | 71.58 |  |  | 765 |  | 0.4 | 71.1143
| 704 |  | 0.6 | 69.912 |  |  | 766 |  | 0.6 | 71.294
| 705 |  | 0.2 | 71.384 |  |  | 767 |  | 0.4 | 71.6245
| 706 |  | 0.5 | 71.25 |  |  | 768 |  | 0.6 | 71.406
| 707 |  | 0.3 | 68.754 |  |  | 769 |  | 0.6 | 70.42
| 708 |  | 0.4 | 68.912 |  |  | 770 |  | 0.3 | 70.262
| 709 |  | 0.7 | 69.614 |  |  | 771 |  | 0.2 | 70.268
| 710 |  | 0.4 | 69.876 |  |  | 772 |  | 0.4 | 70.658
| 711 |  | 0.6 | 71.376 |  |  | 773 |  | 0.2 | 71.07
| 712 |  | 0.3 |  |  |  | 774 |  | 0.3 | 68.8
| 713 |  | 0.2 | 69.868 |  |  | 775 |  | 0.8 | 70.534
| 714 |  | 0.2 | 71.422 |  |  | 776 |  | 0.2 | 70.49
| 715 |  | 0.5 | 72.194 |  |  | 777 |  | 0.5 | 71.394
| 716 |  | 0.6 | 71.994 |  |  | 778 |  | 0.4 | 70.702
| 717 |  | 0.2 | 71.914 |  |  | 779 |  | 0.7 | 71.164
| 718 |  | 0.7 | 71.696 |  |  | 780 |  | 0.8 | 71.138
| 719 |  | 0.2 | 72.11 |  |  | 781 |  | 0.4 | 71.2592
| 720 |  | 0.4 | 71.714 |  |  | 782 |  | 0.6 | 71.21
| 721 |  | 0.3 | 71.92 |  |  | 783 |  | 0.8 | 71.068
| 784 |  | 0.2 | 71.404
| 785 |  | 0.3 | 70.951
| 786 |  | 0.2 | 70.398
| 787 |  | 0.3 | 70.624
| 788 |  | 0.4 | 70.872
| 789 |  | 0.2 | 69.37
| 790 |  | 0.4 | 70.766
| 791 |  | 0.8 | 71.238
| 792 |  | 0.2 | 69.394
| 793 |  | 0.3 | 70.026
| 794 |  | 0.2 | 69.754
| 795 |  | 0.4 | 68.788
| 796 |  | 0.3 | 68.83
| 797 |  | 0.5 | 71.102
| 798 |  | 0.6 | 71.278
| 799 |  | 0.6 | 70.936
| 800 |  | 0.4 | 69.09
| 801 |  | 0.6 | 70.936
| 802 |  | 0.4 | 71.282
| 803 |  | 0.6 | 71.498
| 804 |  | 0.8 | 70.564
| 805 |  | 0.2 | 70.506
| 806 |  | 0.3 | 69.9
| 807 |  | 0.4 | 70.6612
| 808 |  | 0.6 | 70.986
| 809 |  | 0.7 | 71.088
| 810 |  | 0.2 | 71.282
| 811 |  | 0.4 | 70.314
| 812 |  | 0.5 | 71.602
| 813 |  | 0.4 | 71.774
| 814 |  | 0.4 | 71.016
| 815 |  | 0.3 | 71.126
| 816 |  | 0.2 | 70.876
| 817 |  | 0.7 | 70.82
| 818 |  | 0.6 | 70.83
| 819 |  | 0.2 | 70.016
| 820 |  | 0.3 | 69.59
| 821 |  | 0.2 | 67.698
| 822 |  | 0.2 | 71.366
| 823 |  | 0.7 | 71.422
| 824 |  | 0.4 | 70.744
| 825 |  | 9 | 83.174 | !!!
| 826 |  | 0.3 | 70.551
| 827 |  | 0.2 | 71.338
| 828 |  | 0.8 | 71.438
| 829 |  | 0.3 | 70.5837
| 830 |  | 0.2 | 70.512
| 831 |  | 0.2 | 70.234
| 832 |  | 0.4 | 71.1469
| 833 |  | 0.2 | 70.69
| 834 |  | 0.3 | 70.786
| 835 |  | 0.6 | 69.236
| 836 |  | 0.6 | 70.7551
| 837 |  | 0.5 | 69.516
| 838 |  | 0.4 | 68.72
| 839 |  | 0.2 | 70.696
| 840 |  | 0.6 | 74.336
| 841 |  | 0.4 | 69.974
| 842 |  | 0.2 | 70.394
| 843 |  | 0.3 | 70.048
| 844 |  | 0.4 | 71.436
| 845 |  | 0.3 | 71.364
| 846 |  | 0.2 | 69.488
| 847 |  | 0.4 | 68.552
| 848 |  | 0.2 | 69.1347
| 849 |  | 0.3 | 69.88
| 850 |  | 0.2 | 70.84
| 851 |  | 0.8 | 68.882
| 852 |  | 0.6 | 71.656
| 853 |  | 1.5 | 71.522
| 854 |  | 0.3 | 70.332
| 855 |  | 1.6 | 71.202
| 856 |  | 0.8 | 69.7673
| 857 |  | 0.6 | 70.1102
| 858 |  | 0.2 | 70.824
| 859 |  | 0.2 | 67.462
| 860 |  | 0.3 | 70.494
| 861 |  | 0.2 | 69.412
| 862 |  | 0.3 | 68.898
| 863 |  | 0.7 | 69.2082
| 864 |  | 0.2 | 70.736
| 865 |  | 0.7 | 71.3041
| 866 |  | 0.6 | 71.2469
| 867 |  | 0.4 | 71.026
868
| 869 |  | 0.4 | 68.5041
| 870 |  | 0.3 | 70.298
| 871 |  | 0.6 | 70.858
| 872 |  | 0.2 | 69.416
| 873 |  | 0.3 | 70.956
| 874 |  | 0.2 | 70.382
| 875 |  | 0.3 | 69.38
| 876 |  | 0.8 | 71.1469
| 877 |  | 0.4 | 69.962
| 878 |  | 0.2 | 70.06
| 879 |  | 0.4 | 71.186
| 880 |  | 0.6 | 68.6388
881
| 882 |  | 0.6 | 70.2469
| 883 |  | 0.5 | 71.55
| 884 |  | 0.4 | 69.05
| 885 |  | 0.2 | 69.586
| 886 |  | 0.3 | 71.356
| 887 |  | 0.6 | 70.456
| 888 |  | 0.6 | 70.84
| 889 |  | 0.4 | 71.076
| 890 |  | 0.4 | 71.414
| 891 |  | 0.3 | 70.35
| 892 |  | 0.4 | 70.694
| 893 |  | 0.5 | 70.422
| 894 |  | 0.2 | 71.026
| 895 |  | 0.4 | 70.22
| 896 |  | 0.2 | 71.028
| 897 |  | 0.2 | 69.396
| 898 |  | 0.8 | 71.1
| 899 |  | 0.3 | 70.04
| 900 |  | 0.2 | 67.328
| 901 |  | 0.6 | 70.424
| 902 |  | 0.3 | 70.278
| 903 |  | 0.5 | 69.81
| 904 |  | 0.7 | 70.7224
| 905 |  | 0.4 | 70.886
| 906 |  | 0.2 | 69.704
| 907 |  | 0.2 | 71.272
| 908 |  | 0.2 | 70.268
| 909 |  | 0.4 | 70.334
| 910 |  | 0.3 | 72.038
| 911 |  | 0.2 | 70.346
| 912 |  | 0.2 | 71.67
| 913 |  | 0.3 | 70.238
| 914 |  | 0.4 | 70.532
| 915 |  | 0.2 | 71.134
916
| 917 |  | 0.2 | 69.414
| 918 |  | 0.3 | 69.834
| 919 |  | 0.4 | 67.934
| 920 |  | 0.7 | 70.948
| 921 |  | 0.5 | 70.634
| 922 |  | 0.4 | 71.612
| 923 |  | 0.2 | 71.054
| 924 |  | 1.8 | 70.888
| 925 |  | 0.2 | 69.256
| 926 |  | 1.4 | 68.686
| 927 |  | 0.8 | 69.8837
| 928 |  | 0.6 | 70.63
| 929 |  | 0.3 | 69.93
| 930 |  | 0.3 | 72.81
| 931 |  | 0.3 | 69.778
932
933
| 934 |  | 0.2 | 70.306
| 935 |  | 0.2 | 70.858
| 936 |  | 1.7 | 69.526
| 937 |  | 0.8 | 69.7163
| 938 |  | 0.6 | 72.012
| 939 |  | 0.6 | 71.066
| 940 |  | 1.6 | 71.428
| 941 |  | 0.8 | 70.6082
| 942 |  | 0.3 | 71.756
| 943 |  | 0.4 | 70.55
| 944 |  | 0.2 | 70.59
| 945 |  | 0.7 | 70.9429
| 946 |  | -6 | 71.998 | !!!
| 947 |  | 0.4 | 70.324
| 948 |  | 0.2 | 71.44
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
| 966 |  | 0.4 | 69.104
967
968
969
970
| 971 |  | 1.7 | 70.536
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
| 986 |  | 0.8 | 68.9102
987
988
| 989 |  | 4.5 | 78.27 | !!!
990
991
992
993
994
| 995 |  | 0.4 | 70.158
996
997
998
999

## CNGS
Test Protvino Ionisation Chambers
| CERN Picometer HV = 1800V | [7 empty] | CERN Picometer
HV = 1500V
| 1/6/06 |  |  |  | 23/6/06 |  |  |  | 27/6/06
| Measured in Protvino |  |  |  | Measured at CERN |  |  |  | Test with source
| IC | I. min | I max |  | I. min | I max | ch | remarks | Offset | Sig+off | Sig
|  | pA | pA |  | pA | pA |  |  | pA | pA
1 | 3 | 0.2 | 0.8 |  | 0.6 | 0.9 | 1 |  | -1.5 | 52.5 | 54
2 | 4 | 0.2 | 0.7 |  | 0.9 | 1.1 | 2 |  | -1.8 | 52 | 53.8
3 | 5 | 0.1 | 0.4 |  | 0.1 | 0.2 | 1 |  | -0.2 | 53.6 | 53.8
4 | 6 | 1.5 | 2.1 |  | 0 | 0.1 | 2 |  | -0.3 | 54 | 54.3
5 | 7 | 0.4 | 0.8 |  | 0.4 | 0.7 | 1 |  | -0.5 | 53.7 | 54.2
6 | 8 | 0.2 | 0.8 |  | -2.2 | -2.3 | 2 |  | 0.2 | 54.2 | 54
7 | 9 | 0.4 | 0.6 |  | 0.4 | 0.6 | 1 |  | 0.8 | 54.4 | 53.6
8 | 11 | 0.7 | 1 |  | 0.6 | 0.9 | 2 |  | 0.3 | 54.1 | 53.8
9 | 12 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.3 | 54 | 53.7
10 | 13 | 0.7 | 0.8 |  | 0.4 | 1.1 | 1 | Sig. conn. not fixed, dirty inside | 0 | 53.8 | 53.8
11 | 14 | 0.1 | 0.5 |  | 0.3 | 0.7 | 2 | Sig. + 2 HV conn. not fixed, mec noise | 0 | 53.5 | 53.5
12 | 15 | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 HV conn. not fixed | 0.4 | 54 | 53.6
13 | 17 | -0.7 | 0 |  | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 HV conn. not fixed | 0.5 | 55 | 54.5
14 | 18 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | -0.4 | 1 | Sig. + 2 HV conn. not fixed | -1.1 | 52.2 | 53.3
15 | 19 | 0.1 | 0.5 |  | 0.8 | 1 | 2 | 1 HV conn. not fixed | -0.5 | 53.4 | 53.9
16 | 20 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.7 | 1 | Sig. + 1 HV conn. not fixed | 0.7 | 54.2 | 53.5
17 | 21 | 0.1 | 0.7 |  | 0.8 | 1 | 2 | 1 HT conn. not fixed, 1 HT not welded | 0.3 | 54.5 | 54.2
18 | 22 | 0.2 | 0.5 |  | 2 | 15 | 1 | Problem
19 | 23 | -0.1 | 0.4 |  | 0.8 | 0.9 | 2 | 2 HV conn. not fixed | -0.1 | 54.3 | 54.4
20 | 24 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 0.8 | 1 |  | -0.2 | 54.4 | 54.6
21 | 26 | 0.3 | 1 |  | 1.4 | 1.7 | 2 |  | 0.4 | 54.7 | 54.3
22 | 28 | 0.2 | 0.5 |  | 0.2 | 0.8 | 1 |  | 0.3 | 54.2 | 53.9
23 | 29 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | 0.8 | 2 | 2 HV conn. not fixed | 0.7 | 55.3 | 54.6
24 | 31 | 0.1 | 0.5 |  | 0.3 | 0.9 | 1 |  | 0.2 | 54.3 | 54.1
25 | 32 | 0.4 | 0.8 |  | 0.7 | 0.8 | 2 |  | 0 | 54.2 | 54.2
26 | 33 | 0.1 | 0.5 |  | 0.3 | 0.7 | 1 |  | -1 | 53.2 | 54.2
27 | 34 | -0.9 | -1.3 |  | 0.7 | 1.1 | 2 | dirty inside | -3 | 52 | 55
28 | 35 | 0.1 | 0.4 |  | 0.7 | 0.9 | 1 |  | -0.5 | 53.7 | 54.2
29 | 36 | 0 | 0.5 |  | 0.8 | 1.2 | 2 | no welding R to C | -0.5 | 53.5 | 54
30 | 40 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | 0.9 | 1 |  | 0 | 54 | 54
31 | 41 | 0.1 | 0.5 |  | 0.8 | 1.2 | 2 |  | 0.3 | 54.4 | 54.1
32 | 42 | 0.4 | 0.6 |  | 0.7 | 0.9 | 2 | 1 HV conn. not fixed | -0.1 | 53.4 | 53.5
33 | 44 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.8 | 1 | Bad welding C to ground | 0.2 | 54.4 | 54.2
34 | 45 | 0.2 | 0.6 |  | 0.2 | 0.8 | 1 |  | 0.2 | 55 | 54.8
35 | 46 | 0.4 | 0.9 |  | 0.8 | 1.1 | 2 |  | 0.2 | 54.8 | 54.6
36 | 47 | 0.4 | 0.6 |  | 0.8 | 1 | 2 |  | 0.7 | 55.2 | 54.5
37 | 48 | 0.4 | 0.6 |  | 0.3 | 0.8 | 1 |  | 0.2 | 54.7 | 54.5
38 | 50 | 0 | 0.4 |  | 0.8 | 1.3 | 2 |  | 0.6 | 55 | 54.4
39 | 51 | 0.1 | 0.4 |  | 0.4 | 1.1 | 1 | Bad welding C to R | 0.3 | 54.6 | 54.3
40 | 52 | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 2 |  | 0.2 | 54.5 | 54.3
[10 empty] | Max | 55
[8 empty] | Test with source Csi 137 |  | Min | 53.3
[8 empty] | Activity : 98 GBq |  | Max-min | 1.7
[8 empty] | Distance BL- source : 1400m |  | mean | 54.1077
[8 empty] | Dose rate : 4,7 mSv/h |  | % | 3.1419
[8 empty] | Cern Picometer noise +/- 0,3 pA |  | std | 0.39027
Hv 1500V
| 53 | 53 | Bin | Frequency
| 53.1 | 53.25 | 53 | 0 |  |  |  |  | High Voltage scan
| 53.2 | 53.5 | 53.5 | 0
| 53.3 | 53.75 | 53.2 | 0
| 53.4 | 54 | 53.3 | 0 | [5 empty] | Noise +/- 0,3 pA
| 53.5 | 54.25 | 53.4 | 1 |  |  |  |  | HV
| 53.6 | 54.5 | 53.5 | 3 |  |  |  |  | 25 | 53.1 | 53.1
| 53.7 | 54.75 | 53.6 | 2 |  |  |  |  | 50 | 53.5 | 53.5
| 53.8 | 55 | 53.7 | 1 |  |  |  |  | 100 | 53.8 | 53.8
| 53.9 | 55.25 | 53.8 | 2 |  |  |  |  | 250 | 53.5 | 53.5
| 54 |  | 53.9 | 3 |  |  |  |  | 500 | 53.5 | 53.5
| 54.1 |  | 54 | 5 |  |  |  |  | 1000 | 53.8 | 53.8
| 54.2 |  | 54.1 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 54.6 | 54.6
| 54.3 |  | 54.2 | 6 |  |  |  |  | 2000 | 55.2 | 55.2
| 54.4 |  | 54.3 | 2
| 54.5 |  | 54.4 | 4
| 54.6 |  | 54.5 | 3
| 54.7 |  | 54.6 | 3
| 54.8 |  | 54.7 | 0
| 54.9 |  | 54.8 | 1
| 55 |  | 54.9 | 0
| 55.1 |  | 55 | 1
| 55.2 |  | 55.1 | 0
|  |  | 55.2 | 0
|  |  | More | 0

## Sheet2
05-07-06 TEST CHAMBERS
2000V CERN Picometer
BL | Min | Max
16 |  |  | 0.9 |  | 2 | 104 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2
30 |  |  | 0.8 |  | 2 | 105 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2
37 |  |  | 0.9 |  | 2 | 106 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 2
38 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |  | 2 | 107 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2
43 | 0.4 | 0.5 | 0.8-1.5 |  | 2 | 108 |  |  | 0.9 | 2
49 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2 | 109 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2
53 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |  | 2 | 110 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2
54 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |  | 2 | 111 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2
55 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  | 2 | 112 | 0 | 0.5 | 0.6 | 2
56 |  |  | 0.9 |  | 2 | 113 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2
57 | 0.4 | 0.6 |  |  | 2 | 114 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2
58 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 2 | 115 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2
59 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |  | 2 | 116 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 2
60 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |  | 2 | 117 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2
61 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  | 2 | 118 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2
62 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  | 2 | 119 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2
63 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 2 | 120 | 0.5 | 0.6 |  | 2
64 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 2 | 121 | 0.1 | 0.2 |  | 2
65 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |  | 2 | 122 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2
66 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |  | 2 | 123 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2
67 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 124 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2
68 | 0.2 | 0.3 |  |  | 2 | 125 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2
69 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2 | 126 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2
70 | 0.4 | 0.6 |  |  | 2 | 127 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2
71 | >2nA | 0.2 | 0.5 |  | 2 | 128 | -0.1 | 0 | 0.5 | 2
72 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |  | 2 | 129 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2
73 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 2 | 130 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 2
74 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |  | 2 | 131 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2
75 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  | 2 | 132 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2
76 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |  | 2 | 133 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2
77 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 134 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2
78 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |  | 2 | 135 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2
79 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 136 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2
80 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 2 | 137 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2
81 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 2 | 138 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2
82 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 139 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2
83 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |  | 2 | 140 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2
84 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  | 2 | 141 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2
85 | 0.5 | 0.6 |  |  | 2 | 142 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2
86 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  | 2 | 143 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2
87 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  | 2 | 144 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2
88 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |  | 2 | 145 | 0.1 | 0.2 | BAD | 2
89 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |  | 2 | 146 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2
90 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 2 | 147 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2
91 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |  | 2 | 148 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2
92 | 0.2 | 0.3 |  |  | 2 | 149 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2
93 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |  | 2 | 150 | -0.1 | 0 | 0.2 | 2
94 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |  | 2 | 151 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2
95 | 0.4 | 0.6 |  |  | 2 | 152 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2
96 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |  | 2 | 153 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2
97 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |  | 2 | 154 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2
98 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 2 | 155 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2
99 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 2 | 156 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2
100 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 2 | 157 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2
101 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |  | 2 | 158 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2
102 | 0.5 | 0.6 |  |  | 2 | 159 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2
103 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 160 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2
161 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 2 | 223 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2
162 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 2 | 224 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2
163 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 225 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2
164 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |  | 2 | 226 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 2
165 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |  | 2 | 227 | 0.1 | 0.2 | 0.9-1.1 | 2
166 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | 2 | 228 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2
167 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |  | 2 | 229 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2
168 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 2 | 230 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2
169 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 231 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2
170 | 0.4 | 0.5 | 0.7-1 |  | 2 | 232 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2
171 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2 | 233 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2
172 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 2 | 234 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2
173 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 235 | 0.8 | 0.9 |  | 2
174 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |  | 2 | 236 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2
175 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 2 | 237 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2
176 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 2 | 238 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2
177 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 2 | 239 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2
178 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 2 | 240 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2
179 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 2 | 241 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2
180 | 10p | 0.2 | 0-0.2 |  | 2 | 242 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2
181 | -0.1 | 0 | 0.6-1.4 |  | 2 | 243 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2
182 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |  | 2 | 244 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2
183 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 245 |  |  | 0.1 | 2
184 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2 | 246 | >2nA | 0.3 | 0.6 | 2
185 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |  | 2 | 247 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2
186 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | 2 | 248 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2
187 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 2 | 249 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2
188 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 2 | 250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2
189 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 2 | 252 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2
190 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 253 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2
191 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |  | 2 | 254 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2
192 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 2 | 255 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2
193 | -0.3 | -0.2 | 0.8 |  | 2 | 256 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2
194 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |  | 2 | 257 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2
195 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 259 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2
196 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2 | 260 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2
197 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 2 | 261 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2
198 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |  | 2 | 262 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2
199 | >2nA | 0.3 | 0.2 |  | 2 | 263 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2
200 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 2 | 264 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2
201 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 2 | 265 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2
202 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |  | 2 | 266 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2
203 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 2 | 267 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2
204 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 2 | 268 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2
205 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |  | 2 | 269 | 0.8 | 0.9 |  | 2
206 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |  | 2 | 270 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2
207 | 0.8 | 0.9 | 1 |  | 2 | 271 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2
208 | 0.8 | 0.9 | 1 |  | 2 | 272 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2
209 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 273 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2
210 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 274 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2
211 | 0.7 | 0.9 | Bad | 0.8-1 | 2 | 275 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2
212 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |  | 2 | 276 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2
213 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |  | 2 | 277 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2
214 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |  | 2 | 278 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2
215 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 2 | 279 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2
216 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 280 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 2
217 | 0.5 | 0.6 |  |  | 2 | 281 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 2
218 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 2 | 282 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2
219 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 2 | 283 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2
220 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |  | 2 | 284 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2
221 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 2 | 285 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2
222 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |  | 2 | 286 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2
287 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |  | 2 | 350 | 0.3 | 0.4 |  | 2
288 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 351 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2
289 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |  | 2 | 352 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2
290 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 2 | 353 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2
291 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 354 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2
292 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 2 | 355 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2
293 |  |  | 0.6 |  | 2 | 356 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2
294 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 2 | 357 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2
295 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |  | 2 | 358 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2
296 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  | 2 | 359 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2
297 |  |  | 0.2 |  | 2 | 360 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2
298 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |  | 2 | 361 | 0.1 | 0.2 |  | 2
299 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  | 2 | 362 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2
300 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |  | 2 | 363 | 0.1 | 0.2 |  | 2
301 | 0.1 | 0.2 | 1 |  | 2 | 364 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2
302 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 2 | 365 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2
303 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 366 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
304 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |  | 2 | 367 | 0.4 | 0.5 |  | 2
305 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 2 | 368 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2
306 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |  | 2 | 369 | 0.5 | 0.6 |  | 2
307 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |  | 2 | 370 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2
308 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |  | 2 | 371 | 0.1 | 0.2 |  | 2
309 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 2 | 372 | 0.4 | 0.5 |  | 2
310 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 2 | 373 | 0 | 0.2 |  | 2
311 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 2 | 374 | 0.3 | 0.4 |  | 2
312 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 375 | 0.3 | 0.4 |  | 2
313 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 376 | 0.4 | 0.5 |  | 2
314 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |  | 2 | 377 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2
315 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 378 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2
316 | 0.4 | 0.5 |  |  | 2 | 379 | 0.4 | 0.5 |  | 2
317 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |  | 2 | 380 | 0.3 | 0.4 |  | 2
318 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 381 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2
319 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 382 | 0.2 | 0.3 |  | 2
320 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |  | 2 | 383 |  |  | 0.8 | 2
321 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 2 | 384 | 0 | 0.1 |  | 2
322 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 2 | 385 | 0.3 | 0.4 |  | 2
323 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 2 | 386 | 0.3 | 0.4 |  | 2
324 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 2 | 387
325 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |  | 2 | 388 | 0.4 | 0.5 |  | 2
326 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 2 | 389 | 0.3 | 0.4 |  | 2
327 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 2 | 390 |  |  | 0.6 | 2
328 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |  | 2 | 391
329 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 2 | 392 |  |  | 0.5 | 2
330 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 2 | 393
331 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 2 | 394 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2
332 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |  | 2 | 395 | 0.2 | 0.3 |  | 2
333 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |  | 2 | 396 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2
335 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | 2 | 397 | 0 | 0.1 |  | 2
336 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |  | 2 | 398 | 0.3 | 0.4 |  | 2
337 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |  | 2 | 399 | 0.4 | 0.5 |  | 2
338 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |  | 2 | 400 | 0 | 0.1 |  | 2
339 | -0.1 | 0 | 0.8 |  | 2 | 401
340 |  |  | 0.7 |  | 2 | 402 | 0 | 0.1 |  | 2
341 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2 | 403 | 0.4 | 0.5 |  | 2
342 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |  | 2 | 404
343 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 405 | 0.4 | 0.5 |  | 2
344 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  | 2 | 406 | 0.2 | 0.3 |  | 2
345 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 2 | 407 | 0.2 | 0.3 |  | 2
346 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |  | 2 | 408 | 0.4 | 0.5 |  | 2
347 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 2 | 409 | 0.4 | 0.5 |  | 2
348 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 410 | 0.3 | 0.4 |  | 2
349 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 2 | 411 | 0.5 | 0.6 |  | 2
412 | 0 | 0.2 |  |  |  | 474
413 | [5 empty] | 475
414 |  |  | 0.8 |  | 2 | 476
415 | [5 empty] | 477
416 | [5 empty] | 478 |  |  | 0.7 | 2
417 | [5 empty] | 479
418 | [5 empty] | 480
419 |  |  | 0.4 |  | 2 | 481
420 | [5 empty] | 482
421 | [5 empty] | 483
422 |  |  | 0.8 |  | 2 | 484 |  |  | 0.3 | 2
423 | [5 empty] | 485
424 | [5 empty] | 486
425 | [5 empty] | 487
426 | [5 empty] | 488
427 |  |  | 0.6 |  | 2 | 489
428 | [5 empty] | 490
429 | [5 empty] | 491
430 | [5 empty] | 492 |  |  | 0.6 | 2
431 | [5 empty] | 493
432 | [5 empty] | 494
433 |  |  | 0.8 |  | 2 | 495
434 | [5 empty] | 496
435 | [5 empty] | 497
436 | [5 empty] | 498 |  |  | 0.5 | 2
437 |  |  | 0.7 |  | 2 | 499
438 | 0.4 | 0.5 |  |  | 2 | 500
439 | [5 empty] | 501 |  |  | 0.5 | 2
440 |  |  | 0.7 |  | 2 | 502 |  |  | 0.8 | 2
441 |  |  | 0.8 |  | 2 | 503
442 | [5 empty] | 504
443 |  |  | 0.9 |  | 2 | 505
444 | [5 empty] | 506
445 | [5 empty] | 507
446 | [5 empty] | 508
447 | [5 empty] | 509 |  |  | 0.1 | 2
448 | [5 empty] | 510
449 | [5 empty] | 511 |  |  | 0.4 | 2
450 | [5 empty] | 512 |  |  | 0.7 | 2
451 |  |  | 0.7 |  | 2 | 513 |  |  | 0.9 | 2
452 |  |  | 0.4 |  | 2 | 514 |  |  | 0.8 | 2
453 |  |  | 0.3 |  | 2 | 515
454 |  |  | 0.5 |  | 2 | 516 |  |  | 0.2 | 2
455 |  |  | 0.7 |  | 2 | 517
456 | [5 empty] | 518
457 | [5 empty] | 519
458 |  |  | 0.7 |  | 2 | 520 |  |  | 0.2 | 2
459 |  |  | 0.3 |  | 2 | 521 |  |  | 0.7 | 2
460 |  |  | 0.9 |  | 2 | 522
461 |  |  | 0.8 |  | 2 | 523 |  |  | 0.2 | 2
462 | [5 empty] | 524 |  |  | 0.8 | 2
463 |  |  | 0.8 |  | 2 | 525
464 |  |  | 0.4 |  | 2 | 526
465 |  |  | 0.7 |  | 2 | 527
466 |  |  | 1 |  | 2 | 528
467 | [5 empty] | 529 |  |  | 0.7 | 2
468 |  |  | 0.9 |  | 2 | 530
469 | [5 empty] | 531 |  |  | 0.6 | 2
470 | [5 empty] | 532
471 | [5 empty] | 533
472 |  |  | 0.6 |  | 2 | 534
473 | [5 empty] | 535
536 | [5 empty] | 598
537 | [5 empty] | 599
538 | [5 empty] | 600
539 | [5 empty] | 601
540 | [5 empty] | 602
541 | [5 empty] | 603
542 | [5 empty] | 604
543 | [5 empty] | 605
544 | [5 empty] | 606
545 | [5 empty] | 607
546 | [5 empty] | 608
547 | [5 empty] | 609
548 | [5 empty] | 610
549 | [5 empty] | 611
550 | [5 empty] | 612
551 | [5 empty] | 613
552 | [5 empty] | 614
553 | [5 empty] | 615
554 | [5 empty] | 616
555 | [5 empty] | 617
556 | [5 empty] | 618
557 | [5 empty] | 619
558 | [5 empty] | 620
559 | [5 empty] | 621
560 | [5 empty] | 622
561 | [5 empty] | 623
562 | [5 empty] | 624
563 | [5 empty] | 625
564 | [5 empty] | 626
565 | [5 empty] | 627
566 | [5 empty] | 628
567 | [5 empty] | 629
568 | [5 empty] | 630
569 | [5 empty] | 631
570 | [5 empty] | 632
571 | [5 empty] | 633
572 | [5 empty] | 634
573 | [5 empty] | 635
574 | [5 empty] | 636
575 | [5 empty] | 637
576 |  |  | 0.7 |  | 2 | 638
577 | [5 empty] | 639
578 | [5 empty] | 640
579 | [5 empty] | 641
580 | [5 empty] | 642
581 | [5 empty] | 643
582 | [5 empty] | 644
583 | [5 empty] | 645
584 | [5 empty] | 646
585 | [5 empty] | 647
586 | [5 empty] | 648
587 | [5 empty] | 649
588 | [5 empty] | 650
589 | [5 empty] | 651
590 | [5 empty] | 652
591 | [5 empty] | 653
592 | [5 empty] | 654
593 | [5 empty] | 655
594 | [5 empty] | 656
595 | [5 empty] | 657
596 | [5 empty] | 658
597 | [5 empty] | 659
660 | [5 empty] | 722
661 | [5 empty] | 723
662 | [5 empty] | 724
663 | [5 empty] | 725
664 | [5 empty] | 726
665 | [5 empty] | 727
666 | [5 empty] | 728
667 | [5 empty] | 729
668 | [5 empty] | 730
669 | [5 empty] | 731
670 | [5 empty] | 732
671 | [5 empty] | 733
672 | [5 empty] | 734
673 | [5 empty] | 735
674 | [5 empty] | 736
675 | [5 empty] | 737
676 | [5 empty] | 738
677 | [5 empty] | 739
678 | [5 empty] | 740
679 | [5 empty] | 741
680 | [5 empty] | 742
681 | [5 empty] | 743
682 | [5 empty] | 744
683 | [5 empty] | 745
684 | [5 empty] | 746
685 | [5 empty] | 747
686 | [5 empty] | 748
687 | [5 empty] | 749
688 | [5 empty] | 750
689 | [5 empty] | 751
690 | [5 empty] | 752
691 |  |  | 0.6 |  | 2 | 753
692 | [5 empty] | 754
693 |  |  | 0.8 |  | 2 | 755
694 | [5 empty] | 756
695 | [5 empty] | 757
696 | [5 empty] | 758
697 |  |  | 0.4 |  | 2 | 759
698 |  |  | 0.7 |  | 2 | 760
699 |  |  | 0.6 |  | 2 | 761
700 | [5 empty] | 762
701 | [5 empty] | 763
702 | [5 empty] | 764
703 | [5 empty] | 765
704 | [5 empty] | 766
705 | [5 empty] | 767
706 | [5 empty] | 768
707 | [5 empty] | 769
708 | [5 empty] | 770
709 | [5 empty] | 771
710 | [5 empty] | 772
711 | [5 empty] | 773
712 | [5 empty] | 774
713 | [5 empty] | 775
714 | [5 empty] | 776
715 | [5 empty] | 777
716 | [5 empty] | 778
717 | [5 empty] | 779
718 | [5 empty] | 780
719 | [5 empty] | 781
720 | [5 empty] | 782
721 | [5 empty] | 783